Миксер линейный для хранения тромбоцитов Предназначен для хранения тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Может применяться в поликлиниках, больницах, стационарах, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях. - Обеспечивает стабильно высокое качество продукта на протяжении всего срока хранения: амплитуда и число перемещений этажерки соответствует рекомендациям ВОЗ. - Технология «бережного хранения»* обеспечивает единый, стабильный температурный уровень на всех полках. - Аппарат информирует пользователя звуковой сигнализацией о всех нештатных ситуациях и о длительном нахождении миксера в режиме «Пауза». - Миксер имеет разъем для подключения внешней световой и звуковой индикации. - Размеры миксера позволяют его разместить в большинстве термостатов для тромбоцитов. - Особая конструкция корпуса защищает внутренности аппарата от протекания содержимого контейнеров при их случайном повреждении. - Полки комплектуются держателями этикеток для маркировки их содержимого. - Современные материалы корпуса выдерживают многократную обработку дезинфицирующими средствами. - Низкий уровень энергопотребления обеспечивает экономичную эксплуатацию. * Нижние полки теплоизолированны от тепла рабочего механизма аппарата. Технические характеристики Общие характеристики. Области применения:; Производственная трансфузиология. Назначение; Обеспечение оптимального перемешивания при длительном хранении тромбоконцентрата.. Технические характеристики. Соответствие требованиям ГОСТ 53420- 2009; наличие. Конструкционный материал; Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской. Конструкция полок; Из претка, выдвижные. Максимальная емкость; Не менее 48 мешков с тромбоцитами. Вместимость каждой полки; Не менее 6 мешков с тромбоцитами. Количество полок; Не менее 8. Направление перемешивания; Линейное, в горизонтальной плоскости. Аварийная сигнализация; Звуковой и световой сигналы. Световая индикация и звуковая сигнализация следующих событий:; - Нахождение в режиме «Помешивание» - Нахождение в режиме «Пауза» - Аварийная остановка - Помешивание после аварии. Регулировка громкости; Имеется. Кнопка пауза; Имеется. Индикатор «Опасность»; Имеется. Индикатор «Режим»; Имеется. Разъем «Связь с компьютером»; Имеется. Время срабатывания сигнализации; Не более 20 сек. Количество циклов колебаний каретки в минуту; 60 ± 2. Полный ход движения этажерки, мм; 40 ± 10. Электропитание; 220 Вольт, 50 Гц. Размеры; Не более 460 x 330 x 360 (мм). Масса; Не более 21 кг. Комплект поставки. Миксер линейный для тромбоцитов; 1шт.. Полка; 8 шт.. Держатель этикеток; 8 шт.. Поддон; 1 шт.. Устройство для переноски; 1 шт.. Руководство по эксплуатации; 1шт.. Паспорт; 1шт.. Кабель электропитания сетевой; 1шт.. Внешний индикатор; 1шт.*. * поставляется в качестве опции