Термостат для хранения тромбоцитов

Предназначен для поддержания и контроля в рабочей камере температуры, необходимой для хранения тромбоцитов.

Может применяться в поликлиниках, больницах, стационарах, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях.

- Равномерное распределение температуры во всем объеме рабочей камеры обеспечивается работой высокоточной системы поддержания температуры.

- Подсветка камеры позволяет осуществлять визуальный контроль за работой миксера, размещенного внутри термостата. *

- Термоизолированная дверь с атермальным остеклением защищает внутреннее пространство термостата от воздействия внешних температур.

- Влагозащищенная розетка с заземляющими контактами внутри камеры аппарата позволяет удобно и безопасно подключить к электросети размещенный там миксер.

- Сливное отверстие на дне рабочей камеры делает проведение регулярной уборки быстрым и удобным.

- По желанию пользователя, термостат может быть оборудован терморегулятором с возможностью подключения к персональному компьютеру с формированием отчета в формате PDF.

- Аппарат снабжен большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобного контроля за текущим состоянием.

- Звуковая индикация, имеющая регулировку уровня громкости, своевременно информирует пользователя о нарушениях температурного режима и о продолжительном открытии двери термостата. *

- Низкий уровень энергопотребления обеспечивает экономичную эксплуатацию.

- Нетоксичный, экологически безопасный хладагент R134a (тетрафторэтан) не оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой атмосферы.

*Функция может включатся и отключаться во время работы в зависимости от желания пользователя.

Технические характеристики

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Области применения: | Производственная трансфузиология |
| Назначение | Обеспечение оптимальной температуры при длительном хранении тромбоконцентрата. |
| Технические характеристики |  |
| Габаритные размеры аппарата, мм |  |
| Высота | 1018±100 |
| Ширина | 700±70 |
| Глубина | 580±58 |
| Масса аппарата, кг | Не более 78 ( без подставки) |
| Размер камеры, мм |  |
| Высота | 555±55 |
| Ширина | 620±62 |
| Глубина | 368±36 |
| Емкость камеры | Обеспечивает размещение в рабочей камере и подключение к сети ~ 50Гц 220В одного миксера линейного для хранения тромбоцитов МЛТ-01 (производства ООО «Лидкор»), в котором размещено до 48 контейнеров. |
| Материал корпуса | Сталь с эпоксидным покрытием |
| Материал внутренней отделки | Нержавеющая сталь |
| Контроль температуры | Термостатирование при 22°С |
| Точность поддержания температуры | В диапазоне ± 2°С |
| Регистратор температуры | Опция (Регистратор температуры на электронном носителе) |
| Сигнализация | Тревожная сигнализация открытой дверцы и отклонения температуры от заданных переделов, |
| Дверца | С окном для визуального контроля работы тромбомиксера |
| Напряжение электропитания | 220±22В, 50 ГЦ |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 330 |
| Комплект поставки |  |
| Термостат для хранения тромбоцитов | 1 шт. |
| Подставка под тромбомиксер | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Терморегистратор | Опция |
| Документы |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |

Миксер линейный для хранения тромбоцитов Предназначен для хранения тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Может применяться в поликлиниках, больницах, стационарах, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях. - Обеспечивает стабильно высокое качество продукта на протяжении всего срока хранения: амплитуда и число перемещений этажерки соответствует рекомендациям ВОЗ. - Технология «бережного хранения»* обеспечивает единый, стабильный температурный уровень на всех полках. - Аппарат информирует пользователя звуковой сигнализацией о всех нештатных ситуациях и о длительном нахождении миксера в режиме «Пауза». - Миксер имеет разъем для подключения внешней световой и звуковой индикации. - Размеры миксера позволяют его разместить в большинстве термостатов для тромбоцитов. - Особая конструкция корпуса защищает внутренности аппарата от протекания содержимого контейнеров при их случайном повреждении. - Полки комплектуются держателями этикеток для маркировки их содержимого. - Современные материалы корпуса выдерживают многократную обработку дезинфицирующими средствами. - Низкий уровень энергопотребления обеспечивает экономичную эксплуатацию. * Нижние полки теплоизолированны от тепла рабочего механизма аппарата. Технические характеристики Общие характеристики. Области применения:; Производственная трансфузиология. Назначение; Обеспечение оптимального перемешивания при длительном хранении тромбоконцентрата.. Технические характеристики. Соответствие требованиям ГОСТ 53420- 2009; наличие. Конструкционный материал; Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской. Конструкция полок; Из претка, выдвижные. Максимальная емкость; Не менее 48 мешков с тромбоцитами. Вместимость каждой полки; Не менее 6 мешков с тромбоцитами. Количество полок; Не менее 8. Направление перемешивания; Линейное, в горизонтальной плоскости. Аварийная сигнализация; Звуковой и световой сигналы. Световая индикация и звуковая сигнализация следующих событий:; - Нахождение в режиме «Помешивание» - Нахождение в режиме «Пауза» - Аварийная остановка - Помешивание после аварии. Регулировка громкости; Имеется. Кнопка пауза; Имеется. Индикатор «Опасность»; Имеется. Индикатор «Режим»; Имеется. Разъем «Связь с компьютером»; Имеется. Время срабатывания сигнализации; Не более 20 сек. Количество циклов колебаний каретки в минуту; 60 ± 2. Полный ход движения этажерки, мм; 40 ± 10. Электропитание; 220 Вольт, 50 Гц. Размеры; Не более 460 x 330 x 360 (мм). Масса; Не более 21 кг. Комплект поставки. Миксер линейный для тромбоцитов; 1шт.. Полка; 8 шт.. Держатель этикеток; 8 шт.. Поддон; 1 шт.. Устройство для переноски; 1 шт.. Руководство по эксплуатации; 1шт.. Паспорт; 1шт.. Кабель электропитания сетевой; 1шт.. Внешний индикатор; 1шт.*. * поставляется в качестве опции