Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детектор вен | Проекционный источник света: инфракрасный свет с использованием технологии DLP (технология цифровой обработки света). Глубина: до 15мм Точность положения: ≤0.2мм Расстояние проекции:250 мм~350мм Длина волны инфракрасного диапазона: 850нм Метод подачи инфракрасного излучения: переключаемый между верхним и нижним диапазоном инфракрасного излучения. Основная длина волны источника света: 750нм~940нм Яркость проектора:1В 20 люмен (регулируемая) Виды цвета проекции: переключаемые: белый, зеленый, красный. Распознавание глубины: отметка трех видов глубины Рабочие режимы проекции: стандартный режим, детский режим и режим инвертирования цветов Режим работы прибора: непрерывный Трансформация фонового цвета: черный и белый Разрешение камеры: ≥600 Lin. Разрешение изображения 824*480 Частота кадров: ＞30 кадров в секунду Процессор: Intel®Atom, 4-х ядерный процессор Рабочая среда: Операционная система Windows 8.1 Инфракрасный усилитель: Есть Длина волны усилителя: 850 нм Зарядное устройство усилителя: DC+12V, Емкость аккумулятора усилителя:1000 mA, 12.6W Размер усилителя: 19см*30см*33см Вес усилителя: меньше чем 0.3 кг Зарядное устройство: DC +12V 4A. Время автономной работы от батареи: до 3,5 часов. Время работы в режиме ожидания: ≥180мин Зарядка: базовое зарядное устройство (хост и зарядное устройство могут быть разделены) Размеры базового зарядного устройства: ширина – 8 см; длина – 8 см; высота – 10 см. Потребляемая энергия: 25 В-А Атмосферное давление: 86 kPa~106 kPa. Продолжительность зарядки: 3 часа (выключенное состояние). Источник питания: DC+12V, 10W. Условия рабочей среды: температура 10℃~40℃; влажность ≤80%. Условия при транспортировке: температура 5℃~40℃; влажность ≤80%. Условия хранения: температура 5℃~40℃; влажность ≤80%. Класс безопасности: класс 1 тип B. Вес прибора: 0,53 кг. Размеры прибора: 22 см*5 см*7 см. Размеры упаковки с принадлежностями: 61*52*29 см В комплектацию входят: детектор вен 1 шт., зарядное устройство 1 шт., усилитель 1 шт., колесная база 1 шт. и набор инструментов, кабель питания и адаптер питания, хирургический маркер 1 шт. Прибор крепится на колёсную базу с пятью колёсами с возможностью поворота на 360 градусов. Характеристики колёсной базы: высота от пола каждой лапки колёсной базы– 10,5 см; длина лапки основания каждого колеса – 23 см; длина плеча телескопического держателя – 27 см; изменяемая длина трубы базы от основания до телескопического держателя от 72 до 116 см; наличие на колёсной базе корзинки для медицинских принадлежностей. Срок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники составляет не менее двенадцати месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется: - сервисными службами производителя медицинской техники; - сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания согласно (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан») |