Обязательно:

- Наличие микропроцессорного управления позволяющее реализовать не только  орбитальное 3-х плоскостное вращение  платформы, но и  возвратно-поступательное 3-х плоскостное движение (типа пинг-понг) и вибро-движение. Эти три движения  должны  быть реализованы отдельно, попарно, а также циклами, включающими последовательное исполнение трех видов движения

- Наличие в комплекте пупырчатого коврика PDM, обеспечивающего фиксацию пробирок любого размера

- Эксплуатация в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С до +40°С.

Техническая характеристика:

- Диапазон регулирования скорости: 1 - 100 об/мин (при орбитальном и покачивающем движениях) (1) (2)

- Звуковой сигнал таймера: наличие

- Угол поворота: 0° - 360° (шаг 30°) (при покачивающем движение) (2)

- Угол поворота: 0° - 5° (шаг 1°) (при вибрационном движении) (3)

- Фиксированный угол наклона платформы: 7°

- Максимальное время непрерывной работы: 24 ч.

- Орбита: 22 мм

- Максимальная нагрузка: 1 кг

- Платформа с нескользящим силиконовым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию): наличие

- Таймер при движении (1) (2): 0–250 сек.

- Таймер при движении (3): 0–5 сек.

- Число повторений установленного цикла: 0–125 раз

- Рабочая площадь платформы: 215x215 мм

- Размеры (Д×Ш×В): 235x235x140 мм (с платформой)

- Вес: 1,8 кг

- Потребляемый ток / мощность: 12 В, 380 мA / 4,6 Вт

- Внешний блок питания: вход. AC 100–240 В; 50/60Гц; выход. DC 12 В