Миксер донорской крови автоматический

| Общая характеристика |  |
| --- | --- |
| Области применения: | Отделение переливания крови, Станция переливания крови |
| Назначение | Позволяют осуществлять автоматический контроль за донацией крови и объемом запрограммированной оператором кроводачи |
| Технические характеристики |  |
| Автоматический контроль за донацией крови и объемом запрограммированной оператором кроводачи | Наличие |
| Автоматическое прекращение забора крови при достижении заданного объема забираемой крови | Наличие |
| Дискретность задания веса крови, г | Не более 10 |
| Максимальный вес дозы крови, г | Не более 1000 |
| Минимальный вес дозы крови, г | Не менее 10 |
| Погрешность измерения объема, % | Не более 2 (в диапазоне 200-1000г) |
| Частота колебаний чаши в процессе перемешивания, колебаний/мин | 14 + 10% |
| Сигнализация звуковая и световая о завершении процедуры сбора крови или отклонении от заданного режима | Наличие |
| Автоматический учет веса тары | Наличие |
| Режим миксер, для постоянного перемешивания | Наличие |
| Режим весы, для измерения веса | Наличие |
| Калибровка автоматическая | Наличие |
| Потребляемая мощность, ВА | Не более 40 |
| Габаритные размеры, мм | Не более 335х340х190 |
| Масса изделия, кг, не более | 4 |